	[image: image1.png]CESKA
o o:chooni
INSPEKCE




	TISKOVÁ ZPRÁVA


Ochranná maska KN95 FFP2 nesplňuje požadavky respirátoru typu FFP2 

(Praha, 3. srpen 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce respirátor, který nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele model osobního ochranného prostředku dýchacích orgánů, který nesplňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Výrobek byl v době kontroly nabízen pod názvem KN95 FFP2 Ochranná maska. Jedná se o bílou filtrační polomasku s vloženým drátkem pro vytvarování okolo nosu. Výrobek byl prodáván jednotlivě v průhledném plastovém obalu bez potisku a nemá kromě vlisovaného označení KN95 žádné jiné značení. Návod k použití nebyl přiložen.

V akreditované laboratoři byly provedeny laboratorní zkoušky, které ověřovaly celkový průnik, průnik filtračním materiálem a dýchací odpor dle požadavků čl. 7.9.1, 7.9.2 a 7.16 normy EN 149:2001+A1:2009. Z výsledků provedených zkoušek vyplývá, že výrobek nevyhověl požadavkům na celkový průnik a průnik filtračním materiálem. Výrobek není v souladu s požadavky nařízení EP a Rady 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační polomaska má vyšší celkový průnik a průnik filtračním materiálem, nesplňuje požadavky kladené na respirátory typu FFP2 a nemůže uživatele účinně ochránit před pevnými částicemi ani kapalnými aerosoly. Výrobek rovněž nesplňuje požadavky na značení, návod a informace pro spotřebitele. Dále nebylo doloženo EU prohlášení o shodě potvrzující, že u výrobku byl dodržen postup posouzení shody v souladu s požadavky výše uvedeného nařízení.     

Česká obchodní inspekce uložila distributorovi výrobku ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání příslušného respirátoru na trh a jeho používání pro vlastní potřebu, včetně jeho stažení z trhu a oběhu. Informace o zjištěných nedostatcích výrobku byly nahlášeny kontaktnímu bodu na MPO a byly zveřejněny v informačním systému Safety Gate.  

Informace o výrobku: 

Název výrobku:



KN95 

Značka:




neuvedena

Druh / číslo modelu:


neuvedeno

Číslo výrobní série: 


neuvedena

Identifikační údaje dovozce:

Import World s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha, 

                                                                        IČO 02979161

Identifikační údaje výrobce: 

Zhejiang Steriger Sports Safety Technology Co., Ltd., Houzhai 

                                                                        Industrial Zone Yiwu Zhejiang

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]





	  Fotografie obalu výrobku
	Fotografie výrobku 




Kontakt:
tiskové oddělení ČOI
                                                            Telefon:
+420 296 366 145  

                                                            Mobil: 
+420 731 553 561

                                                            E-mail:
mluvci@coi.cz

